采购项目需求表

一、项目描述

申报单位：衡阳县人民医院（单位公章）

| 1 | 项目名称 | 衡阳县人民医院放射科磁共振维保项目 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 采购预算 | ¥1170000.00元 |
| 3 | 最高限价 | ¥1170000.00元 |
| 4 | 项目概况 | 本项目为衡阳县人民医院放射科磁共振维保项目 |
| 5 | 项目联系人 | 姓名：刘女士 手机：0734-6813261 |
| 6 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 7 | 支持中小企业 发展政策措施 | 本项目专门面向中小企业（含监狱企业）。 是()否(√) 本项目非专门面向中小企业，仅评审时予以价格扣除。是(√)否() |
| 8 | 是否购买进口产品 并已履行审批手续 | 是( )请附财政局批文复印件或扫描件，且在货物需求表中标明， 如：某产品（原装进口）。 否( √ ) |
| 9 | 项目是否分包 及分包预算 | 是( ) |
|  |  | 否(√) |
| 10 | 供应商资格要求 | 1、基本资格条件： 投标人需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件，并提供以下资格证明文件： 1.1具有独立承担民事责任的能力； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 1.5 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明； 1.6法律、行政法规规定的其他条件。 2、特定资格条件：投标人应取得《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。 5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 6、本次招标不接受联合体投标。 |
| 11 | 拟采用的评标办法 | 综合评分法 |
| 12 | 采购需求 | 详见“采购需求一览表”格式及填写要求。如有分包，应分包填列。注:为提高政府采购工作效率，请采购人按照采购需求格式要求填写。 |
| 13 | 样品 | / |
| 14 | 合同主要条款 | 付款人：衡阳县人民医院 付款方式：服务期三年，设备维保款分六期支付，每期支付年度维保费用的50%，每次维保前凭中标人开具的正规发票支付当期款项（具体以合同签订为准） |
| 15 | 履约验收标准 及方法 | 1、技术标准：详见“采购需求一览表” 2、质量要求：详见“采购需求一览表” 3、服务要求：（项目实施要求） 4、其他:/ |
| 16 | 可实质性变更内容 | 无 |
| 17 | 踏勘现场要求 | 自行踏勘 |

# 第四章  采购需求

- 第一节 服务要求

一、招标范围

| 序号 | 维保设备名称 | 数量（台） | 服务年限 | 总预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西门子核磁共振（SN：64100） | 1 | 3年 | 117万 |

二、MR维保技术参数要求

衡阳县人民医院维保类型：西门子核磁共振（SN：64100）设备全保，包括不限次数的诊断、维修人工技术服务，冷头维修，水冷机维修，西门子原厂线圈，设备本身常规配件，液氦安全水平（不少于50%）；不含磁体及其他厂家产品。

1、按照设备产品说明书或技术手册要求配置相应维修；投标人必须具有 Siemens MR 设备维修涉及的全套专业维修工具，具有磁体检漏仪、匀场设备、励磁电源及相关附件、TX-BOX 等各类专业维修及安装工具多套的图片以及相关资料扫描件。

2、将原平台升级至西门子核磁共振（SN：64100）目前国内最新的软件平台。

3、应具有对核磁硬件升级能力，对磁共振硬件系统进行升级，更换最新的计算机硬件系统。

4、提供更专业的功能成像，提高病灶检出率，开展新功能检查；结合人工智能头部引擎和十分钟快速序列，人工智能自动定位头颅；一键自动扫描。从而提升扫描速度，

5、通过 AI 算法达到规范扫描计划，适用于头部疾病患者后期随访数据的一致性，提高效率。

6、维修流程必须遵守原厂要求，按照原厂同级标准进行质控。保修期内对设备进行潜在的隐患分析，保证设备的年开机率≥95％（按每年不少于347天计算）。

7、投标人每年提供不限次数的人工上门维修服务；提供一年至少4次的定期维护与保养，定期的维护保养服务项目包括：设备的机械安全检查、电气安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查等，保养中需要更换的损耗品由投标人免费提供。维修或保养完成后，投标人需提供维修报告、保养报告及质控报告等。

8、提供维修所需的所有备件，所更换的备件必须为原设备型号一致的原厂全新未开封包装零配件，满足设备运行要求，不会给设备带来危害且备件的来源合法;核心部件要在维保安装前向采购人提供(具体到备件名称)、商检单、质量合格证明等相关资料，安装完毕后达到设备新装标准，以确保图像质量达到设备安装验收时的标准。

9、投标人在国内至少设立1个备件仓库，以保证备件的及时供应。须提供相关照片。

10、服务方须具备400或800客户服务专线电话，24 小时*365天有专人接听，为用户提供快速诊断和技术支持服务。

11、提供至少2名专职MR维修工程师名单（姓名、身份证号码、联系电话）。工程师必须经专业技术培训，获得MR技术培训合格证书和相应的维修资质。（须提供人员证书）

12、远程服务：投标人承诺中标后，须提供基于设备嵌入式远程连接服务，通过远程网络让客户与技术专家对接，可享受在线诊断、升级、自动报告、维修及应用支持；能实时远程故障排查以及故障代码分析，能实时远程监测液氦水平以及机器运行相关参数监测。（须提供相关承诺函，格式自拟）

13、投标人承诺中标后，该设备如有整机移机、则移机价格在不高于市场价基础上享有八折及以上优惠（须提供相关承诺函，格式自拟）

三、验收标准和方法

1、本项目进行常规验收由采购人自行验收。

2、项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

四、其他要求

1、本项目采用费用包干方式，投标人应根据项目要求和设备情况，详细列明项目所需的配件费、材料费、人工费、交通费、住宿费、税费等所有费用，如一旦中标，在本项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

2、投标人在投标前自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

3、对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。

4、其他未尽事宜，由采购人与中标人在签订合同时约定。

- 第二节 商务要求

、主要商务要求

一

| 履行合同的时间 、地点及方式 | 以签订合同内容为准。 |
| --- | --- |
| 服务期 | 三年 |
| 响应时间 | 1小时内电话响应，24小时内到达现场解决故障。 |
| 合同价款支付方式和条件 | 1、付款人：衡阳县人民医院 2、付款方式：服务期三年，设备维保款分六期支付，每期支付年度维保费用的50%，每次维保前凭中标人开具的正规发票支付当期款项（具体以合同签订为准） |
| 伴随服务 | 详见采购需求 |
| 解决争议的方式 | ☑仲裁 □诉讼 |
| 合同未尽事项 | 另行约定 |

- 二、踏勘

投标人在投标前，采购人不组织踏勘现场。投标人可自行到项目现场进行实 地勘察，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。