采购项目需求表

一、项目描述

申报单位：衡阳县人民医院（单位公章）

| 1 | 项目名称 | 衡阳县人民医院64排CT机维保服务采购项目 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 采购预算 | ¥950000.00元 |
| 3 | 最高限价 | ¥950000.00元 |
| 4 | 项目概况 | 本项目为衡阳县人民医院64排CT机维保服务采购项目 |
| 5 | 项目联系人 | 姓名：李远寿 手机：0734-6813261 |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 支持中小企业 发展政策措施 | 本项目专门面向中小企业（含监狱企业）。 是(√)否() 本项目非专门面向中小企业，仅评审时予以价格扣除。是()否(√) |
| 8 | 是否购买进口产品 并已履行审批手续 | 是( )请附财政局批文复印件或扫描件，且在货物需求表中标明， 如：某产品（原装进口）。 否( √ ) |
| 9 | 项目是否分包 及分包预算 | 是( ) |
|  |  | 否(√) |
| 10 | 供应商资格要求 | 1、基本资格条件： 投标人需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件，并提供以下资格证明文件： 1.1具有独立承担民事责任的能力； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 1.5 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明； 1.6法律、行政法规规定的其他条件。 2、特定资格条件：投标人应取得《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。 5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 6、本次招标不接受联合体投标。 |
| 11 | 拟采用的评标办法 | 综合评分法 |
| 12 | 采购需求 | 详见“采购需求一览表”格式及填写要求。如有分包，应分包填列。注:为提高政府采购工作效率，请采购人按照采购需求格式要求填写。 |
| 13 | 样品 | / |
| 14 | 合同主要条款 | 付款人：衡阳县人民医院。 付款方式：服务期三年，设备维保款分六期支付，每期支付年度维保费用的50%，每半年期满后中标人凭期内按要求落实的维护保养资料（每年度结束后增加提供机器年度性能状况报告）、验收报告及开具的正规发票支付当期款项（具体以合同签订为准） |
| 15 | 履约验收标准 及方法 | 1、技术标准：详见“采购需求一览表” 2、质量要求：详见“采购需求一览表” 3、服务要求：（项目实施要求） 4、其他:/ |
| 16 | 可实质性变更内容 | 无 |
| 17 | 踏勘现场要求 | 自行踏勘 |

二、采购需求

- 第一节 服务要求

一、采购项目名称： 衡阳县人民医院64排CT机维保服务采购项目

二、预算价格：950000.00元

三、服务期：三年

四、服务内容及要求：

1.维保设备：GE optima64排CT

2.维保范围：包含除CT球管以外的整机硬件、工作站、软件技术迭代升级、探测器、高压发生器等，保修期内不限次数提供工程师到达现场进行维修服务及零备件更换。保修期内中选人负责免费提供拆移机一次。

3.维保服务要求：

1、投标人需保证CT开机率≥95%。（即每年347天），每少一天按延长五天保修期计算，如年度停机超过30天，采购人有权自动解除合作关系，并追诉乙方承担相应赔偿责任。

2、投标人承诺中标后，投标人或所代理的服务机构对本项目须配备有至少2名全职CT原厂认证合格的工程师，并提供当年有效期内的原厂资质证明。（须提供相关承诺函，格式自拟）

3、投标人承诺中标后，投标人或所代理的服务机构在国内须设有专门的球管、零备件仓库，并提供更换相应全新原厂零部件的证明。（须提供相关承诺函，格式自拟）

4、投标人承诺中标后，投标人或所代理的服务机构拥有原厂认证合格的CT临床应用培训人员，能以现场的和远程的形式，提供临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业支持，并提供当年有效期内的原厂资质证明。（须提供相关承诺函，格式自拟）

5、投标人承诺中标后，投标人或所代理的服务机构提供设备维修保养需使用的特殊精密专业工具列表，并提供年度国家级校正认证机构或其授权单位出具的有效检测报告。（须提供相关承诺函，格式自拟）

6、投标人或所代理的服务机构须具备客户服务专线电话，全年365 天开通，每天开通服务时间不少于 12 小时。在接到用户故障通知后，2 小时内响应，8小时内到达现场解决故障。严重故障限48小时内修复，逾期按每超过一天，延长五天保修期计算。

7、投标人承诺中标后，提供能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知（FMI）能力的证明，维保期内免费提供设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。（须提供相关承诺函，格式自拟）

8、每年度提供原厂标准的定期现场校准和保养服务不少于4次，并提供书面报告；保养包含但不限于如下项目：设备清洁、安全检查、影像质量检查、必要的电气环境检查等。每年度结束后一个月内完成年度保养并出具机器年度保养和性能状况报告。

五、验收标准和方法 ：

1、本项目进行常规验收由采购人自行验收、剂量检测按国家规定由具有资质的检测部门验收该类验收费用由中标人承担。

2、项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

六、其他要求

1、本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和设备情况，详细列明项目所需的配件费、材料费、人工费、交通费、住宿费、生活费、升级费、税费、保险费、节假日加班费等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

2、投标人在投标前自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

3、对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。

4、其他未尽事宜，由采购人与中标人在签订合同时约定。

- 第二节 商务要求

、主要商务要求

一

| 履行合同的时间 、地 点及方式 | 以签订合同内容为准。 |
| --- | --- |
| 服务期 | 三年 |
| 响应时间 | 2小时内响应，8小时内到达现场解决故障。严重故障限48小时内修复，逾期按每超过一天，延长五天保修期计算。 |
| 合同价款支付方式和条件 | 1、付款人：衡阳县人民医院 2、付款方式：服务期三年，设备维保款分六期支付，每期支付年度维保费用的50%，每半年期满后中标人凭期内按要求落实的维护保养资料（每年度结束后增加提供机器年度性能状况报告）、验收报告及开具的正规发票支付当期款项（具体以合同签订为准） |
| 伴随服务 | 详见采购需求 |
| 解决争议的方式 | ☑仲裁 □诉讼 |
| 合同未尽事项 | 另行约定 |

二、踏勘

投标人在投标前，采购人不组织踏勘现场。投标人可自行到项目现场进行实 地勘察，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。