# 采购内容与要求

第一节  采购清单及技术参数要求

以下技术参数中带“★”号条款为实质性要求条款（即关键性参数），对实质性要求条款中任何一条的偏离(即不满足、或不响应、或负偏离)，在评标时将其视为无效投标。“▲”号条款为重要指标技术参数，参与计分。其他为非实质性要求条款(即一般条款)。

- 采购内容及数量

| 包号 | 品目编号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 彩色超声诊断仪 | 1 | 套 | 1585000.00 |  |

1、本项目“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。

3、一般商务和技术条款偏离项数之和包1≥15项将导致无效投标。

- 设备用途及说明：

高端全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇产、泌尿、浅表小器官与血管、儿科、肌骨神经、介入诊疗、高端体检及临床学术研究。提供厂家2021年后发布的最新版本。

- 主要规格及系统概述

3.1主机系统性能概括：

3.1.1监视器≥23英寸宽屏，分辨率≥1920×1080；具备万向关节臂设计，可实现上下左右前后任意方位调节，可前后折叠。

3.1.2液晶触摸屏≥12英寸，支持界面编辑及滑动翻页功能。

3.1.3操作面板支持调节高度、前后左右位置及旋转。

3.1.4原始数据储存，可对回放图像进行多种参数调节。

3.1.5采用全域聚焦成像技术，图像无聚焦点或聚焦带。

3.1.6智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比，可调节开关。

3.1.7带耦合剂加热装置，温度可调。

3.2二维灰阶成像单元：

3.2.1宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，具体中心频率数值可视可调。

3.2.2斑点噪声抑制技术：支持所有探头，多级可调（并有专门妇产科和肌骨专用功能选项），支持3D/4D、CFM/PDI、宽景成像、造影成像等技术。

3.2.3空间复合成像：

- 1）支持所有凸阵、线阵及容积探头，具有帧平均、帧速率等多种可调节参数。

- 2）具有最大、平均、混合、运动校正四种复合模式，模式中具有三档开角可调节。

3.2.4组织谐波成像：可用于全部成像探头，频率可视可调，中心频率数值可显示。

3.2.5组织声束矫正技术：适用于所有凸阵及线阵探头，≥7级可调，可显示具体数值。

▲3.2.6宽景成像：扫描长度≥90cm，支持所有成像探头，可与空间复合成像功能联合使用，自动检测扫描方向，支持旋转及测量。

3.3先进成像技术

3.3.1血管内中膜自动测量技术：可测量血管前、后壁内中膜厚度，并给予最大值、平均值及所测范围。

3.3.2超微细血流成像技术，显示超微细血流及低速血流信号。

3.3.2.1可支持腹部及小器官应用，支持≥4支线阵探头。

3.3.2.2具备多级别背景模式选择，≥7级。

3.3.2.3支持累积模式，累积级别可调控。

3.3.2.4支持与B模式同屏对照显示，支持与实时拍摄的情景照片同屏对照显示。

3.3.2.5支持立体显示模式。

3.3.2.6超微细血流成像技术支持在造影模式下使用。

3.3.3二维立体血流显示技术；二维血流显示达到三维显示效果，给予临床更加直观及敏感的图像。立体程度可调节，可联合超低速血流技术和高穿透技术成像，并可支持测速。

3.3.4穿刺针增强显示功能。

3.3.4.1可独立调整穿刺针的显示增益，不影响背景图像质量。

3.3.4.2多角度可调，帮助清晰显示穿刺路径，提高穿刺活检及介入治疗操作成功率。

3.3.5智能多普勒技术：能够快速识别血管结构，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积和取样角度。

▲3.3.6标配成人心脏相控阵探头扫描角度≥95°。

3.3.7支持心肌组织多普勒速度成像，并且在组织多普勒的同时支持解剖 M型和曲线解剖M型。

3.3.8心功能自动计算功能：在心肌的动态运动下自动追踪描记心内膜并计算出心功能参数，同屏分三部分图像显示动态包络曲线、舒张末期以及收缩末期包络曲线，自动得到EF、CO、SV等心功能数据 。

3.4高级成像技术

3.4.1支持造影成像技术。

3.4.1.1造影功能支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、面阵、腔内、容积探头等。

3.4.1.2既有谐波造影，又有基波造影模式，并具备原厂高机械指数造影模式。

3.4.1.3 B型图与造影图像实时同屏双幅显示，可带双穿刺引导线，实现同屏双幅投射式测量。

3.4.1.4具备多种显示模式：单幅、双幅对照、混合模式等。

3.1.1.5超声造影成像可与CT\MR\PET-CT等图像对照显示。

3.4.1.6支持造影剂二次注射，有≥2个独立造影计时器。

3.4.1.7具有全套机载一体化TIC时间强度分析软件及后处理功能；可在双幅对照图像上进行TIC时间强度曲线分析，感兴趣区≥8个，可分析项目包括：均方误差、到达时间、曲线下面积、梯度、最大强度等。

▲3.4.1.8具备参量成像功能；使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点。

1）颜色和时间可自行设置。

2）支持原始数据功能，同一系列其他机型以原始数据格式存储的动态造影图像也可以导入本设备做造影参量成像图。

3.4.2应变式弹性成像

3.4.2.1具备成像质量监控色棒和操作动作曲线，指导医生操作。

3.4.2.2可支持凸阵、线阵/超高频线阵、腔内、面阵等探头。

3.4.2.3具备弹性量化分析：动态弹性图定量分析，可同屏提供≥8个感兴趣区的硬度值和≥7个感兴趣区与参照区的硬度比。

3.4.3智能辅助功能

3.4.3.1具有胎儿生长指标和软指标的半自动测量功能，包括胎儿双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长。

▲3.4.3.2智能血管检查技术：应具有一键自动识别血管位置、自动启动彩色多普勒功能、自动调整彩色取样框位置、角度，自动启动频谱多普勒、调整频谱取样容积及角度、自动优化频谱并自动测量等功能。

3.5测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）

3.5.1一般测量

3.5.2妇产科测量

具有产科自动测量技术，系统能根据图像识别技术自动测量胎儿的双顶径、股骨长、头围、腹围等重要的胎儿生长发育指标，并且自动测量计算数值。

3.5.3心脏功能测量。

3.5.4多普勒血流测量与分析。

3.5.5外周血管测量与分析。

3.5.6泌尿科测量与分析。

3.5.7多普勒频谱自动包络、测量与计算，参数由客户自由选择。

3.6图像存储与（电影）回放重现单元。

3.7输入/输出信号：HDMI、USB等。

3.8连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件（且可以作为中央服务器远程读取、调入、存储其他彩超图像），支持压缩和高清DICOM图像传输。

3.9超声图像存档与病案管理系统

3.9.1在屏剪贴板和多画面同屏回放功能，不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析。

3.9.2一体化剪贴板：（在屏幕上）可以存储和回放动态及静态图像，图像大小有3种可调；在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统。

3.9.3 USB一键快速存储功能，只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像存至U盘、移动硬盘或者其他USB装置。USB接口支持U盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像。

3.9.4超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现。

3.9.5动态图像、静态图像以JPEG或WMV（MPEGVue）格式直接存储于可移动媒介。

3.9.6固态硬盘容量≥1TB。

▲3.10设备使用年限：≥10年；

- 技术参数要求

4.1系统通用功能

4.1.1监视器≥23英寸，分辨率≥1920×1080；

4.1.2扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转。

4.1.3探头接口≥4个可激活的探头接口（不包括笔式探头接口）均为无针触点式大接口。

4.2探头规格

4.2.1频率：无针触点式宽频变频探头，所有探头及所有检查模式要有明确的中心频率显示，实现二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调。

4.2.2工作频率范围可在1-16MHz之间选择。

4.2.3阵元：小器官面阵探头阵元数≥1000阵元。

4.2.4穿刺导向：探头可配穿刺导向装置，具备≥3个穿刺角度 。

4.2.5腹部凸阵探头：超声频率1.0-6.0MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性成像。

4.2.6小器官线阵探头：超声频率4.0-13.0MHz，支持造影、弹性成像。

4.2.8相控阵探头：支持声能放大和晶体降温技术：超声频率1.0-4.0MHz，扫描角度≥95°。

4.2.9高性能腔内探头，超声频率4.0-9.0MHz，扫描角度≥180°。

4.3二维灰阶显示主要参数

4.3.1.1凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，二维帧频≥55。

4.3.1.2凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，彩色帧频≥15。

4.3.2回放重现： 灰阶图像回放≥1000幅、回放时间≥30秒。

4.3.3预设条件针对不同的检查仪器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

4.3.4增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8。

▲4.3.5扫描深度≥45cm。

4.4频谱多普勒

4.4.1方式：PW，CW，HPRF。

4.4.2多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示。

4.4.3 PWD：血流速度≥15m/s；CWD：血流速度≥20m/s。

4.4.4最低测量速度：≤1mm/s （非噪声信号）。

4.4.5 PW取样容积范围：0.1cm—2cm。

4.5彩色多普勒

4.5.1显示方式：应具有速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示等方式。

4.5.2具有双同步/三同步显示（B/D/CFM）。

4.5.3显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20° ~ +20°。

4.5.4彩色多普勒能量图 (PDI)，彩色方向性能量图（DPDI）。

4.6超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调。

5、配置清单

| 配置要求 |  |
| --- | --- |
| 主要性能指标 | 数量 |
| - 一、彩色多普勒超声诊断仪主机 - 1、GPU极速处理器，SSD固态硬盘≥1TB，DVD-R 驱动器； - 2、显示屏≥23英寸，分辨率≥1920×1080，液晶触摸屏≥12寸； - 3、探头接口数 ≥4个； - 4、耦合剂加热装置。 | - 1套 |
| - 二、成像技术要求： - 1、空间复合成像技术； - 2、自动优化； - 3、穿刺针增强显示技术； - 4、宽景成像技术； - 5、组织多普勒速度成像； - 6、连续波频谱多普勒 ； - 7、超微细血流成像 ； - 8、血管自动巡航； - 9、应变式弹性成像技术； - 10、应变式弹性成像定量技术； - 11、心肌定量分析功能； - 12、功能齐全的测量分析软件包； - 13、产科辅助测量 。 |  |
| - 三、探头配置要求 - 1、腹部探头 1个； 2、宽频探头 1个； 3、成人心脏探头 1个； 4、腔内探头 1个。 | 1套 |
| - 外置超声工作站 - 1、主机CPU 要求 I7 或以上，带win7 或以上64位系统。内存≥32G 以上，固态硬盘≥1TB，独立显卡，OK高清采集卡，需链接医院内部系统； - 2、超声工作图文站软件； - 3、打印机。 | 1套 |

第二节 商务要求

一、主要商务要求

| 履行合同的时间、地点及方式 | 交货时间：合同签订后30天内安装、调试完毕并交付使用，具体以签订合同为准。 项目现场：衡阳县人民医院。 交货方式：中标人负责将货物送到采购人指定地点，并承担全过程的贮存、运输、装卸、安装、调试等。 交货要求：投标人交付的设备应满足距合同签订生效之日不超过3个月生产的设备。 |
| --- | --- |
| ★质量保证期 | 投标人需提供不低于2年的整体（全免）售后维护服务。质保期从验收合格后开始计算。 |
| 响应时间 | 详见“售后服务要求”。 |
| ★合同价款支付方式和条件 | 付款条件：设备到达指定现场后，经安装、调试、培训、验收合格并正常运行三个月的前提下付合同总金额的90%，余合同总金额的10%在设备正常运行满二年后无质量问题的前提下一个月内全额无息付清。 |

二、设备要求：

1、投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。

2、拟投的设备的性能应达到或超过参考指标表中所列技术指标。投标人应注意该技术参数中的值仅列出了最低限度。

3、投标人应在“分项报价明细表”中提供设备的详细配置清单和报价。

4、投标人具备所投产品生产厂家针对本项目的售后服务承诺书。

三、 产品运输、验收、质量保证及售后等要求

1.  产品运输、保管及保险

1.1 中标人负责产品到指定地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2 中标人负责产品在指定地点的保管，直至项目验收合格。

1.3 中标人负责其派出的工作人员的人身意外保险。

2.  安装调试

2.1 本项目的安装调试（包括设备及相关设施的安装）由中标人负责。

2.2 中标人负责供应所需设备及安装所需的零配件、材料等；

2.3 项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档（含纸质及电子版）等，移交采购人。

2.4整个安装期间，委派至少一名现场管理负责人员，负责安装监管，以及与采购人日常联系等有关工作，积极配合采购人的工作，圆满解决安装和试用中的所有问题。

2.5实施期间严格遵守本地文明施工，安全生产的各项规定及现场管理制度，并接受采购人代表的指导监督。保持现场井然有序，杜绝发生人身伤害事故，一切由中标人原因造成的损失由中标人承担全部责任。

2.6安装过程中产生的所有垃圾及时清扫，堆放在指定现场地点，并保持安装现场的良好工作环境。

2.7投标人能针对本项目提供合理的供货、安装实施方案。

3. 测试验收

3.1 投标人按采购人要求提供所有采购设备的安装部署和配置服务，实施完成后试运行一周由采购人组织验收，货物验收应按国家标准和规范及合同要求进行。采购人代表有权参与有关的验收试验，投标人应向采购人验收代表提交试验数据的报告、主要零部件、原材料、原始资料和检查记录等资料（外文资料需有中文译本），供招标人验收时审查。

3.2 项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

3.3 本项目由采购人组织验收。在验收实施过程中，允许对产品进行使用性测试及破损性试验。测试过程中因产品质量问题或实验造成的损失由中标人承担，并返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

4. 质量保证

4.1中标人提供的产品应是原厂生产的未经使用正品。符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家检定合格证。否则采购人有权拒绝接收。

★4.2投标人需提供不低于2年的整体（全免）售后维护服务。质保期从验收合格后开始计算。

4.3质保期内所有设备维护等要求免费上门服务，如设备出现严重质量问题，投标人应负责包换、包退，并承担全部费用。提供设备终身免费维护及任何时期供方都能保证提供免费更新软件、同一型号设备的技术改进及应用技术咨询服务。如果因为需要更换零配件3天内无法维修，应提供样机或者通过其他途径以满足临床需要。如同一质量问题重复出现二次，需免费更换新机。

4.4投标人提供7×24小时的电话支持服务，7×24小时远程服务，技术咨询服务和技术支持服务；设备故障2小时内响应，远程不能及时处理的故障限8小时内到达现场处理。未在投标报价表中单列其费用的，视为随所投产品一并提供。

5.售后服务

5.1产品维护。要求提交以下内容。

1）拟制定期维护计划。

2）对采购人不定期维护要求的响应措施。

3）对用户修改设计要求的响应措施。

5.2技术支持

1）提供7×24小时的技术咨询服务及故障服务受理。接到故障处理通知后，2小时内响应，一般故障应在8小时内排除；重大故障应告知采购方并在24小时内提出解决方案，需在48小时内解决排除。

2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

5.3故障响应

1）2 小时以内响应，24 小时内完成采购方提出的维修要求。如需更换或送修， 必须在2 个工作日内解决，并在此期间提供备用机或者通过其他途径以满足临床需要。

2）备件服务：遇到重大故障，提供所需更换的任何备件。

5.4质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。

5.5投标人能针对本项目提供合理的售后服务方案。售后服务的详细内容包括但不限于如下：

1）售后服务机构名称、地址

2）售后服务的负责人姓名、联系方式（电话、传真、手机）

3）维修服务响应时间、解决故障的措施、方法及所需要的时间

4）培训方式及内容

5）保修期内及保修期外的服务收费标准

6）设备验收合格之日起，保证备品备件10年及以上的供应

7）系统如有升级，须提供终身免费升级。

8）专用工具：如有专用工具，应向买方提供设备维护的专用工具。

9）其他的服务内容

10）易损件、消耗件价格清单

6.培训

6.1提供免费技术培训服务。

6.1.1现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。

6.1.2网络培训：厂家有专门为用户开放的集培训、学习、交流与一体的多功能网站。在该网站上，用户能学习各系统超声应用知识和设备操作技能，了解到最新的专业动态和活动，还可以在论坛里交流技术、讨论病例。该网站必须具有微信版。

6.2中标人应按采购人指定负责培训不少于1名操作管理及维护人员，培训时间不少于1周，达到熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度。

四、其他要求及说明

1.交货时间及地点

1.1 交货时间：合同签订后30天内安装、调试完毕并交付使用，具体以签订合同为准。

1.2交货地点：由中标人按采购人要求负责将产品（及产品清单电子档）送至指定地点并完成安装调试工作。

1.3 交货方式：免费送货上门，并安装调试完毕，验收合格。

1.4交货要求：投标人交付的设备应满足距合同签订生效之日不超过3个月生产的设备。

2.结算方法

2.1 付款人：衡阳县人民医院

★2.2 付款方式：设备到达指定现场后，经安装验收合格并正常运行三个月的前提下付合同总金额的90%，余合同总金额的10%在设备正常运行满二年后无质量问题的前提下一个月内全额无息付清。

3.其他说明

3.1投标人应派有资格、有经验的技术人员实时对项目实施的全过程进行监督、指导，保证成套设备质量为优良等级。

3.2本项目采用费用包干方式，投标供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护、税金、接入医院 HIS/LIS 系统等所有一切费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

3.3采购人将保留对中标人所投产品进行功能和性能测试的权利，一经发现测试结果与所投产品不符，将取消其中标人资格，并依法追究相关责任。

3.4投标人在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

★4、投标人所投设备产品，需负责与医院信息系统对接。所产生的端口链接费用由投标人自行承担。

5、投标人在制作投标文件时，请将评分标准对应的计分条款(包括“★”和“▲”条款)做好页码索引表或重点标识，以便于评委在评标时更快捷清晰地核对确认。

6、其他未尽事宜由招标人和投标人双方在采购合同中详细约定。