附件1

衡阳市政府采购

项目采购需求

项目名称：衡阳县第三人民医院手术室及供应室嵌入式设备采购项目

采购单位：衡阳县第三人民医院

主管单位：衡阳县卫生健康局

编制单位：智埔国际建设集团有限公司

编制时间：2025年2月27日

编 制 说 明

- 一、适用范围

- 衡阳市各级预算单位使用财政性资金采购货物、工程和服务的项目。

- 二、编制要求

- 1.编制的项目采购需求，应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

- 2.采购单位对填报内容的真实性负责，应当自行组织编制，复杂项目也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制，委托编制的应当在委托协议中明确委托职责及要求，并对其委托编制的内容真实性负责。

3.编制执行的有关标准应当在相关专业领域内具有权威性、通用性和对等性，应当为实现采购标的功能与目标的基本条件，不得设置歧视性、倾向性或者排他性标准和要求。

- 三、其他说明

1.斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除；对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

2.项目采购需求作为采购资料存档备查。

一、基本信息

| 项目名称 | 衡阳县第三人民医院手术室及供应室嵌入式设备采购项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 | 衡阳县第三人民医院 |  |  |
| □自行组织编制 | 负责人 | 联系方式 | 电子邮箱 |
|  |  |  | / |
|  | 其它参与编制人员 |  |  |
| ☑委托采购代理机构或者其他单位编制 | 机构名称 | 智埔国际建设集团有限公司 |  |
|  | 联系人 | 联系方式 | 电子邮箱 |
|  | 胡勇 | 19918488866 | 1978762269@qq·com |
| 采购项目类别 | ☑货物 □服务 □工程 |  |  |

二、需求调查情况

- （一）是否开展需求调查

- □是

- ☑否，理由：项目不属于《政府采购需求管理办法》

- 第十一条规定的情形。

三、采购需求清单

- （一）采购项目预（概）算

- 项目总预算：1700000元

- 采购标的汇总表

| 序号 | 标的（产品） 品目 | 计量 单位 | 数量 | 进口/国产 | 核心 产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02320000-医疗设备 | 批 | 1 | / | / |  |

（三）技术商务要求

一、采购项目名称及供货期限

- 项目名称:衡阳县第三人民医院手术室及供应室嵌入式设备采购项目

- 采购预算价：1700000元，

- 供货期限:签订合同之日起60天内完成供货，具体供货时间按采购人指令分批次进行。

- 主要技术参数和要求

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED手术 无影灯 | - 5套 | - 采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光。 - ▲母灯及子灯均符合DIN1946-4现代层流手术室感控要求，扰流指数＜19%。（提供第三方检测报告并加盖制造商公章） - ▲手术灯外壳防水防护等级≥IP54。（提供第三方检测报告并加盖制造商公章） - 母灯中心照度≥160,000Lx，子灯中心照度≥160,000Lx。 - 20%光柱深度（大光斑）：≥1300mm。 - 60%光柱深度（大光斑）：≥700mm。 - ▲光斑直径可以调节，母灯及子灯均满足最小光斑直径d10≤140mm，最大光斑直径d10≥270mm。（提供第三方检测报告并加盖制造商公章） - 光斑均匀性：d50/d10≥60%。 - 母灯深腔照明率100%，子灯深腔照明率100%。 - 单遮板无影率：≥60%。 - 双遮板无影率：≥56%。 - 偏置单遮板无影率：≥76%。 - 显色指数Ra： ≥99；显色指数R9： ≥97。 - 光源功率≤30W，节能环保。 - 辐照度/中心照度≤3.5 mW/( m2·lx) - ▲无影灯采用模块化设计，安装时不需要拆卸天花且不会改变层流结构，即可于无影灯旋转体基础上升级第三臂或第四臂显示器悬挂系统。（提供第三方检测报告并加盖制造商公章） |
| 2 | 医用吊塔 | 6套 | - 1、▲吊桥主体材料要求为6005高强度铝合金，封闭式设计。（提供第三方检测报告并加盖制造商公章） - 2、▲吊塔的最大宣称承重≥250kg，托盘的最大宣称承重≥60kg。（提供第三方检测报告并加盖制造商公章） - 3、悬臂、终端箱转动范围≥340°； - 4、▲吊柱箱体采用≥5面以上设计；（提供第三方检测报告并加盖制造商公章） - 5、吊塔承载部件经承受2倍额定安全载荷后，且相对负载表面的偏移应≤10º。（提供第三方检测报告并加盖制造商公章） - 6、基础架平缓施加荷载至8000N.m的试验扭矩，法兰盘水平偏角≤0.4°。（提供第三方检测报告并加盖制造商公章） - 7、吊塔额定负载下，终端箱倾斜角度应≤0.7°。 - 8、▲具备轴承承载≥10万次。（提供第三方检测报告并加盖制造商公章） - 9、气体终端可≥5万次插拔；医用软管符合EN ISO 5359标准。 - 10、依据ISO 11197 201.11.2.2.101要求，底板具有开孔，在模拟氧气泄露流量为1L/min时，腔体内部的氧气浓度不超过25%。 - 11、吊塔内部有符合医疗标准的IEC 60601或GB 9706.1的电源模块； - 12、▲吊塔的外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017中IP20的规定。（提供第三方检测报告并加盖制造商公章） - 13、▲吊塔的外壳防火等级至少为UL94-V0级。（提供第三方检测报告并加盖制造商公章） - 14、配置： 14.1吊柱式，竖式气电箱长度≥800mm，气电箱的箱体采用≥5面以上设计。 14.2臂旋转半径总长≥750mm。 14.3标准气体插座（空气1个，负压吸引2个，氧气2个）。 14.4国标电源插座8个、网络接口2个、等电位住2个。 14.5二层设备托盘，其中一层带抽屉。 14.6输液架双臂延伸臂1套，集线器4个，收纳盒1个。 |
| 3 | 脉动真空蒸汽灭菌器 | 1台 | - 1.适用范围：主要用于布类、器械、玻璃器皿、固体、液体、培养基等耐高温高湿物品，适用于医疗卫生单位、制药行业、食品行业、科研单位、安全实验室。 - 2.内舱容积：有效容积≥1000L。 - 3.工作电源：～380V，50HZ。 - 4.温度、时间：115℃~138℃，灭菌时间40—50Min/Cycle。 - 5.运行时间：标准循环≦55分钟。 - 6.脉动次数：3次 0～99次可调 。 - 7.灭菌温度：121℃和134℃，115～138℃可设。 - 8.灭菌时间：121℃ 20分钟，134℃ 5分钟，0～180分钟可设。 - 9.干燥时间：10分钟， 0～180分钟可设。 - 10.设计寿命：10年。 - 11.材质：灭菌内舱、门板采用SUS304不锈钢材质。 - 12.▲真空泵：单极水环式真空泵，抽真空的时间短，效率高（提供产品彩页并加盖制造商公章） - 13.检测标准：产品通过GB8599-2008《大型蒸汽灭菌器技术要求》最新国家标准省级监测。 - 14.▲保温措施：夹套与内室温度自动控制，保证灭菌效果，采用非岩棉保温措施，最大程度降低能耗。（提供产品彩页并加盖制造商公章） - 15.蒸汽来源：外置蒸汽发生器。 - 16.操作系统：PLC控制：程序容量512K，数据容量512K。 - 17.文件输出:设备运行的数据导出后自动生成为Excel文件格式，读取清晰，无需再处理，省时省力（提供产品彩页并加盖制造商公章） - 18.▲ 具有第三方检测部门提供的的灭菌效果检验报告（提供检验报告复印件并加盖制造商公章) |
| 4 | - 清洗 - 消毒器 | 1台 | - 适用范围：产品适用于手术器械、呼吸管、口腔器械、奶瓶、湿化瓶、玻璃器皿等进行清洗、消毒、干燥。 - 有效容积：≥550L - 结构材料：清洗管路采用卫生级不锈钢管道，清洗机内胆采用不锈钢，外罩以及配件采用不锈钢。 - 开门方式：自动下开门，前后双开门，厚度≥50mm。 - 干燥系统：≥3×1500W干燥系统。 - 空气过滤：过滤精度≤0.3 um，过滤等级可达到H13级（99.99%）。 - 控制方式：PLC控制系统，故障报警。 - 显示屏：≥10.4英寸触摸显示屏；故障报警；触控式操作； - 内置程序：≥6套预置程序； - 装载量：≥15个标准器械篮筐（480*250*50）； - 运行时间：≤40min； - 耗水量：≤35L/步； - ▲化学消毒功能：本机带单独化学消毒程序，预留化学消毒功能模块，可以根据客户需要配备化学消毒功能。（提供第三方化学消毒检测报告并加盖制造商公章）； - ▲清洗效果检测：设备通过具有CMA认证的第三方机构对清洗效果的检测，检测结果合格。由于医院有婴儿奶瓶和湿化瓶清洗的需要，（提供同机构出具的关于婴儿奶瓶、湿化瓶清洗效果检测报告并加盖制造商公章）； - ▲消毒效果检测：设备通过具有CMA认证的第三方机构对湿热消毒和化学消毒的检测，检测结果合格。（提供对应消毒方式的检测报告并加盖制造商公章）； - ▲教学功能：除人员现场培训、光盘等形式外的教学，设备自身能够以文件以及音像等形式进行设备操作指南、科室要求的内容的其他教学，提供相关证明文件； - 实时对讲：设备具备语音对讲功能，工作人员可在通过设备在不同工作区域（去污区和检查包装灭菌区）进行有效沟通，提供设备实物照片； - 18.▲其他要求：为了方便采购人在后续能对产品进行个性化免费软件升级，要求产品的控制系统所有权为产品的制造商所有。（提供产品制造商的中国计算机软件著作权登记证书进行佐证并加盖制造商公章）。 |
| 5 | 医用 干燥柜 | 1台 | - 适用范围：医院中心供应室、手术室和其它需要物品干燥的部门。 - 内舱容积：有效容积≥360L - ▲ 外观要求：整体不锈钢外观，带侧面热风风循环；显示屏和控制面板位于侧维修门处。（提供产品彩页并加盖制造商公章） - 材质要求：外罩、舱体采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1.2mm，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角≤R2。 - 密封门材质：采用优质SUS304不锈钢拉丝板，折边圆角≤R3。 - 密封门：结构门体中部采用双层中空钢化玻璃结构，通透面积≥0.59㎡。 - 风机：风机风量≥600m³/h，最大静压≥550Pa，噪音≤72dB，风机数量≥3个。 - 过滤器：采用HEPA高效空气过滤器，过滤精度0.3μm，过滤效率≥99.97%。 - 加热箱：采用电加热方式，加热管数量≥3根，设备整体加热功率≥9kVA。 - 打印系统：设备内置打印机。（提供产品彩页并加盖制造商公章） - ▲ 其他：为了方便采购人在后续能对产品进行个性化免费软件升级，要求产品的控制系统所有权为产品的制造商所有。提供产品制造商的中国计算机软件著作权登记证书进行佐证并加盖制造商公章。 |
| 说明： 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分。 |  |  |  |

三、其他说明

1、付款人：衡阳县第三人民医院

付款方式：所有的货物运输到采购人指定地点并经验收小组验收合格后，乙方凭正式发票、送货单、验收凭证、中标通知书、采购合同一次性付清货款。

2、交货时间：签订合同之日起60天内完成供货，具体供货时间按采购人指令分批次进行。

3、交货地点：采购单位指定地点

4、交货方式：货到指定地点且验收合格，并按合同约定移交有关资料。

四、本项目需要提交的附件（请按章节顺序列明）：

无。