附件1

衡阳市政府采购

项目采购需求

项目名称：衡阳县中医医院彩超探头采购项目

采购单位：衡阳县中医医院

主管单位：衡阳县卫生健康局

编制单位：智埔国际建设集团有限公司

编制时间：2025年2月26日

编 制 说 明

- 一、适用范围

- 衡阳市各级预算单位使用财政性资金采购货物、工程和服务的项目。

- 二、编制要求

- 1.编制的项目采购需求，应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

- 2.采购单位对填报内容的真实性负责，应当自行组织编制，复杂项目也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制，委托编制的应当在委托协议中明确委托职责及要求，并对其委托编制的内容真实性负责。

3.编制执行的有关标准应当在相关专业领域内具有权威性、通用性和对等性，应当为实现采购标的功能与目标的基本条件，不得设置歧视性、倾向性或者排他性标准和要求。

- 三、其他说明

1.斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除；对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

2.项目采购需求作为采购资料存档备查。

一、基本信息

| 项目名称 | 衡阳县中医医院彩超探头采购项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 | 衡阳县中医医院 |  |  |
| □自行组织编制 | 负责人 | 联系方式 | 电子邮箱 |
|  |  |  | / |
|  | 其它参与编制人员 |  |  |
| ☑委托采购代理机构或者其他单位编制 | 机构名称 | 智埔国际建设集团有限公司 |  |
|  | 联系人 | 联系方式 | 电子邮箱 |
|  | 胡勇 | 19918488866 | / |
| 采购项目类别 | ☑货物 □服务 □工程 |  |  |

二、需求调查情况

- （一）是否开展需求调查

- □是

- ☑否，理由：项目不属于《政府采购需求管理办法》第十一条规定的情形。

三、采购需求清单

- （一）采购项目预（概）算

- 项目总预算：1358000元

- 包1预算：1358000元

- 采购标的汇总表

| 序号 | 标的（产品） 品目 | 计量 单位 | 数量 | 进口/国产 | 核心 产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 批 | 1 | / | / |  |

（三）技术商务要求

一、采购项目名称：衡阳县中医医院彩超探头采购项目

二、采购项目最高限价：1358000元。

三、项目清单及技术要求：

项目清单：4把腹部探头、3把小器官探头、2把心脏探头、1把体腔探头采购、（含5台多普勒超声诊断仪技术服务）

技术要求：

- 超声诊断仪- 腹部探头(宽带凸阵探头 )数量4套

1、频率范围 2-5.0MHz

★2、阵元数≥128

3、曲面半径≥50 毫米

4、接触面≥65x18 毫米；最大深度≥ 30厘米

★5、B 模式频率 3-3.5MHz

6、多普勒频率 2-3MHz

7、谐波频率 2.01-2.05MHz

8、可用于成人腹部（肝脏、肾脏、产科）相关的检查。

- 超声诊断仪-小器官探头(宽带线阵探头)数量3套

- 1、探头尺寸:2100 士 10mm

★2、类型:线阵

3、主要使用方式:体表

4、B 模式频率范围 5-12.0MHz

5、PW 探测深度: ≥50mm

6、CFM 探测深度: ≥45 mm

★7、阵元数 ≥190

8、最大探测深度≥10cm

9、应用于:血管、甲状腺、乳腺、肌骨等。

- (三）超声诊断仪-心脏探头(宽带相控阵探头)  数量 2 套

- 探头接触面大小≥ 22x18 mm

★2、类型:相控阵

- 3、主要使用方式:体表

★4、B 模式频率范围 2 .0-4.0MHz

5、多普勒频率 1 . 7 -3.0 MHz

6、谐波频率3.0-4.0 MHz

7、阵元数 ≥60

8、扫描范围≥110°

9、PW探测深度:≥100mm

10、CFM 探测深度:≥90 mm

11、CW探测深度 :≥100 mm

12、经颅多普勒技术要求:PW频率模式,标称频率≥2.0MHz，流速范围50cm/s-180cm/s，最大工作距离≥120mm

13、CW频率模式，标称频率≥1.9MHz，流速范围10cm/s-100cm/s，最大工作距离≥120mm

★14、主要应用：成人心脏、经颅多普勒。

（四）超声诊断仪-体腔探头（宽带腔内微凸阵探头） 数量 1 套

★1、类型：腔内凸阵

★2、阵元个数：≥128

3、主要使用方式：腔内

4、频率范围：4-10 MHz

5、扫描深度 ≥12cm；

6、扫描视野≥125°

7、扫描接触面≥15X20mm

8.B 模式频率 5-10 MHz

9. 多普勒频率 4.5-6.0 MHz

10、应用于：经阴道/经直肠子宫及前列腺检查

（五）5台多普勒超声诊断仪技术服务参数：

1、工程师上门对设备使用、清洗、保养、院内培训每年≥2 次。

2、工程师定时巡查，工程师巡检点每年≥4 次。

★3、按照保养计划免费更换原厂全新零配件。

4、提供不限次数的人工技术服务。

★5、负责主机产品及配件的更换维修三年。

6、免费性能检测。

★7、免费系统升级。

8、提供设备原厂售后服务承诺书。

- 商务要求

- 一、供货期限及范围

1.供货期限：签订合同之日起30天内供货完毕。

2．产品运输、保险及保管

2.1	中标人负责产品到采购人指定地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

2.2	中标人负责产品在采购人指定地点的保管、安装、调试，直至项目验收合格。

2.3	中标人负责其派出人员的人身意外保险。

3．质量保证

3.1	中标人提供的产品应是原装正品，具有出厂检验证书、出厂合格证、说明书。

3.2	查验合格证和随带技术文件。

3.3	项目整体质保期要求：质保期3年，产品自安装调试验收合格开始之日起算质保期，(当中标人承诺的质保期长于招标文件规定时，以中标人的投标文件为准)。

- 二、维修与备品备件服务

1、免费提供所需安装、调试等的所有备件及专用工具、耗材等；

2、中标人应就备品备件的名称、型号、数量、用途、价格等进行详细说明；

3、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责免费解决，由此所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，均由供方承担。质保期满后，提供终身维修服务。

- 4、除技术参数有特殊要求外，同一设备、同一质量问题连续2次维修仍无法正常使用，中标方必须无条件的免费予以更换同品牌、同型号新设备，货物的质量保修期自然顺延。

- 三、验收标准和方法

1、货物验收须按合同要求进行。采购人代表和供货方代表共同验收试验，中标人应向采购人验收代表提交试验数据的报告、主要零部件、原材料、原始资料和检查记录等资料，供采购人验收时审查。

2、货物及其材料的各项技术性能必须达到合同和相关技术文件规定的要求。

3、如验收时遇到纠纷，采购单位有权请第三方权威机构参与验收，由此产生的费用，由责任方承担。

- 四、安装调试及技术服务（含培训）要求

1、设备安装调试要求

1.1负责送货、卸货并搬运到指定的场地。

1.2供方应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。

1.3货物应按照在买方确定的时间在买方所在地现场免费进行开箱、安装、调试，由此所产生的一切工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，均由中标人承担。

1.4如果因供方产品设计的原因发生的人身伤害等责任事故，一切责任由供货方负责。

1.5在货物安装过程中如发生货物质量问题，供方应派人员免费提供现场更换或维修服务，由此发生的费用由供方承担。

1.6中标人在进行安装调试时，应提前两天以上和采购人取得联系，以便采购人安排验货和配合安装调试等工作。中标人需加强安装调试过程的组织管理，所有安装调试人员需遵守文明安全操作的有关规章制度，持证上岗。

1.7项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档及采购人要求的相关资料等，移交采购人存档。

1.8安装调试期间所发现一切安全和质量事故及费用，均由中标人承担。

2、技术支持要求

2.1提供7×24小时的技术咨询服务。

2.2对所投项目定期组织专人进行质量回访，认真听取业主对设备运行、使用功能等方面的意见，对在保修期内的设备运行进行检查、维护，预防设备出现故障，确保设备正常运行不影响客户使用。

3、人员培训要求

设备安装调试完成后，由供货方专业技术人员对采购方检验人员进行现场培训，直至采购方检验人员能初步了解设备功能、使用维护，并能独立使用设备。

- 五、售后服务要求

1、设备维护措施

1.1定期维护计划。

1.2对采购人不定期维护要求的响应措施。

1.3对用户修改设计要求的响应措施。

2、故障响应时间

2.1对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。

2.2在接到用户报修通知后2小时内响应，如电话或网络上解决不了问题，应在2天内到达用户现场进行维修，并解决问题。若2天内不能排除故障，供方必须免费提供相同档次的设备予采购人临时使用或采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作业务。

- 六、付款方式

产品验收合格后，成交供应商开具正式税务发票，采购方一次性付款。

- 七、踏勘

- 投标人在投标前，自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

- 八、其它

1、投标人必须根据招标文件技术指标要求逐项列出投标产品的技术指标，用于评判投标产品的响应程度。

2、本项目为交“钥匙价”，中标人需负责项目运输、安装、调试、培训、验收合格，确保招标人能按标准要求完成所需求的检验项目。

四、本项目需要提交的附件（请按章节顺序列明）：

无