采购项目需求表

一、项目描述

申报单位：衡阳县疾病预防控制中心（单位公章）

| 1 | 项目名称 | 原子吸收分光光度计采购项目 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 采购预算 | ¥642713.50元 |
| 3 | 最高限价 | ¥642713.50元 |
| 4 | 项目概况 | 本项目为原子吸收分光光度计采购项目 |
| 5 | 项目联系人 | 姓名：梁华 手机：13637342339 |
| 6 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 7 | 支持中小企业 发展政策措施 | 本项目专门面向中小企业（含监狱企业）。 是()否( √ ) 本项目非专门面向中小企业，仅评审时予以价格扣除。是(√ )否( ) |
| 8 | 是否购买进口产品 并已履行审批手续 | 是( )请附财政局批文复印件或扫描件，且在货物需求表中标明， 如：某产品（原装进口）。 否( √ ) |
| 9 | 项目是否分包 及分包预算 | 是( ) |
|  |  | 否( √ ) |
| 10 | 供应商资格要求 | 1、基本资格条件： 投标人需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件，并提供以下资格证明文件： 1.1具有独立承担民事责任的能力； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 1.5 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明； 1.6法律、行政法规规定的其他条件。 2、特定资格条件：无。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。 5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 6、本次招标不接受联合体投标。 |
| 11 | 拟采用的评标办法 | 综合评分法 |
| 12 | 采购需求 | 详见“采购需求一览表”格式及填写要求。如有分包，应分包填列。注:为提高政府采购工作效率，请采购人按照采购需求格式要求填写。 |
| 13 | 样品 | / |
| 14 | 合同主要条款 | 付款人：衡阳县疾病预防控制中心。 付款方式：合同签订后，设备到货验收后支付合同总价款的97%，剩余合同总价款的3%做为质保金，待项目验收合格满2年之后（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等）无息支付。（具体以合同签订为准）。 |
| 15 | 履约验收标准 及方法 | 1、技术标准：详见“采购需求一览表” 2、质量要求：详见“采购需求一览表” 3、服务要求：（项目实施要求） 4、其他:/ |
| 16 | 可实质性变更内容 | 无 |
| 17 | 踏勘现场要求 | 自行踏勘 |

二、采购需求

一、项目名称：原子吸收分光光度计采购项目

二、采购内容及数量：

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收分光光度计 | 1、工作条件 1.1、适用环境温度：0 - 40℃ 1.2、适用相对湿度：20-80% 1.3、适用电源：220V ( AC ). 50Hz 2、技术规格 2.1、仪器主机：火焰/石墨炉全自动一体化设计，火焰、石墨炉原子化器无需机械切换，无需调整石墨炉自动进样器 2.2、背景校正：火焰使用氘灯背景校正，石墨炉使用氘灯及交流塞曼背景校正，可校正高达3A的背景，对2A的背景，误差小于2%，对1A的背景，误差小于1%（须提供制造商技术手册证明材料并加盖投标人公章） 2.3、光源 2.3.1、灯座：六灯座以上，配备独立电源，可同时点亮6灯预热（须提供制造商技术手册证明材料并加盖投标人公章） 2.3.2、空心阴极灯进口全编码空心阴极灯，可直接用国产空心阴极灯，无需任何转接头 2.4、光学系统 2.4.1、光路：STOCKDALE双光束系统 2.4.2、单色器：采用中阶梯光栅分光系统 2.4.3、色散率：优于0.5nm/mm 2.4.4、波长：180－900nm， 自动选择 2.4.5、狭缝：0.1、0.2、0.5、1.0nm狭缝，自动选择 2.5、火焰系统 2.5.1、雾化室：耐酸耐碱材料雾化室，标配耐酸碱的撞击球与扰流器 2.5.2、雾化器： Pt/Ir合金毛细管与四氟乙烯喷嘴雾化器 2.5.3、燃烧头：100mm全钛燃烧头，耐酸耐碱，燃烧头位置可计算机自动优化 2.5.4、气体控制：燃气流量自动控制并优化 2.5.5、安全监控系统：有火焰状态监控及防回火的安全连锁系统 2.5.6、灵敏度：5mg/L Cu吸光度≥1.0A（须提供制造商技术手册证明材料并加盖投标人公章） 2.5.7、稳定性：火焰法 RSD ≤0.5% 2.6、石墨炉系统 2.6.1、控温方式：真实温度控制方式，带电压和光纤双重控温方式，过流保护 2.6.2、温度范围：室温－3000℃以上，3500℃/S瞬间升温，控温精度为10℃（须提供软件截图证明材料并加盖投标人公章） 2.6.3、程序升温：20段线性与非线性程序升温，有灰化/原子化温度自动优化功能 2.6.4、石墨管：长寿命石墨管保证可2800℃下使用2000次 2.6.5、灵敏度：Cd特征质量为0.6pg，Pb为1.5pg,As为5.2pg （均为20ul进样量，使用普通空心阴极灯） 2.6.6、精密度：2ppbCd溶液连续测定七次的RSD≤3% 2.7、石墨炉自动进样器 2.7.1、样品杯个数：至少60个 2.7.2、进样量：0.5-70μl，最小增量0.5μl 2.7.3、进样精度≥10μl，精度优于1% 2.7.4、样品注入速度：根据样品黏度，可调节进样速度 2.7.5、热注射功能：200℃热注射 2.7.6、样品浓缩和稀释功能：可自动标准曲线配置， 自动进样分析，智能化样品稀释和具有样品浓缩功能 2.8、石墨炉可视系统： 通过电脑屏幕可在线显示石墨炉进样和分析全过程，使分析人员一目了然建立分析方法和判断数据结果。（须提供显示仪器名称的软件截图材料并加盖投标人公章） 2.9、数据处理和软件 2.9.1、积分方式：峰高、峰面积积分 2.9.2、数据处理：改变曲线拟合方式后自动计算数据，并自动给出特征浓度 2.9.3、软件：全中文多语言软件 | 1 | 台 |

核心产品：原子吸收分光光度计

三、项目实施要求

1.本采购项目为交钥匙工程。

1.1投标人须提供包括人力、材料等资源以完成对系统及其配套硬件设备的采购、运输、安装集成、外场施工、调试、试运行、人员培训以及后期服务等工作，投标人应根据项目要求和实际情况，详细列明项目所需的系统开发、测试、货物、配件、辅材，以及运输、装卸、安装集成、调试、验收等人工、管理（包括税费）等所有费用，采购人不再支付额外的任何费用。采购人接受的是能够完全正常运行且满足招标要求的系统及配套硬件设备。

2.产品运输、保管及保险

2.1中标人负责产品到交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由中标人承担。

2.2中标人负责产品在交货及安装地点的保管，直至项目验收合格。

2.3 中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2.4 中标人应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。

3.安装调试及施工要求

3.1中标人负责产品免费送货上门、安装调试。安装调试期间所发生一切安全和质量事故及费用均由中标人负担。

3.2中标人送达产品及进行安装调试，应提前两天以上和采购人取得联系，以便甲方安排验货和配合安装调试等工作。中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。交通组织的施工不能影响交通的正常运行。

3.3项目完成之后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、中文操作说明书、技术文档、合格证、质量保修卡及采购人要求的相关资料等全部移交给移交采购人。

3.4 施工过程中产生的一切费用由中标人负责。

4.售后服务

4.1   技术支持：1）提供7×24小时的技术现场服务；

2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

4.2   故障响应：1）提供7×24小时的现场故障服务受理；

2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。

4.3   备品、备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

4.4   质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责免费更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。

5.测试验收

5.1项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收报告作为申请付款的凭证之一。

5.2验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

5.3项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

6.培训

6.1中标人在项目安装调试过程中必须对相应操作人员进行相关知识的培训，使之熟练掌握设备的操作使用和日常保养，并且按采购人要求收集好培训资料交采购人存档。

6.2采购人组织受训人员培训的所有费用（包括但不限于场地、资料、人工等费用）由中标人承担。

7.质量保证

7.1中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

7.2 质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有设备维护等要求免费上门服务。

7.3 自项目验收合格起，提供整体质保期2年。在质保期内，设备硬件安装使用过程中如发生任何质量问题，中标人应在服务响应时间内派人员免费提供现场更换或维修服务；在保质期内，超出厂家正常保修范围的，中标人需向厂家购买并自行承担相关费用；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。

8.项目验收

8.1 验收的标准和依据：包括本采购项目的招标文件、中标人的投标文件、政府采购合同和有关国家标准与行业规范。

8.2按照相关规定，本项目采用简易程序验收；所有设备的技术性能和标准、设备的安装和调试、系统的集成和正常运行达到项目规定验收标准。在验收实施过程中，允许对产品进行使用性测试，及破损性实验。测试过程中因产品质量问题造成的损失由中标人承担，并返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。

8.3如验收不合格，中标人须更换合格货物、辅材或重新进行安装与调试，直至验收合格。如两次验收不合格，采购人有权终止与中标人签订的政府采购合同，另行选择供应商承担本采购项目的供货和相关服务。中标人须承担因验收不合格而返工造成的自身的一切损失和因此给采购人造成的一切损失。

8.4如验收过程中发生纠纷，将委托质量技术监督部门或其认定的机构进行检测鉴定。如为中标人原因，一切费用由中标人承担。否则，由采购人承担。

四、其他需要说明的事项

1、交货

1.1 交货时间：合同签订后30天内送达指定地点，到货后7天内安装调试完毕。（具体以合同签订为准）

1.2 交货地点：采购单位指定地点

1.3交货方式：采购单位指定。

2、结算方法

2.1付款人：衡阳县疾病预防控制中心

2.2付款方式：合同签订后，设备到货验收后支付合同总价款的97%，剩余合同总价款的3%做为质保金，待项目验收合格满2年之后（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等）无息支付。（具体以合同签订为准）

3、解决争议的方式：仲裁

4、投标人在投标前，自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

5、未经采购人书面同意，中标人不得在本系统中接入任何其它网络用户、不得将系统或数据提供给第三方使用。

6、对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。